| T.C. ÇSGB / İSGÜM İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ | İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE DENETİM SİSTEMİ PH, İLETKENLIK VE ÇÖZÜNMÜŞ OKSIJEN ÖLÇÜM CIHAZLARI: ENDÜSTRIYEL ATIK SU VE PROSES GÜVENLIĞI STANDARTLARI | Doküman No: OLC-PHM-17 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| İlgili Standart / Yasal Dayanak: | Su Kirliliği Kontrolü ve Endüstriyel Proses Standartları | Ölçüm Yapılan Saha / Birim: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cihaz Seri No & Kalibrasyon: | .................................................. | Ölçüm / Denetim Tarihi: | 07.09.2026 |

■ PH METRE ELEKTROT BAKIMI VE KALIBRASYONU

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cam elektrodun pH 4.01, pH 7.00 ve pH 10.01 standart tampon çözeltilerle 3 noktalı kalibrasyonu | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Elektrot eğiminin (slope) %95 - %105 aralığında olduğunun doğrulanması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Elektrodun kuru bırakılmaması, daima 3M KCl koruma çözeltisi içinde muhafaza edilmesi | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ ELEKTRIKSEL İLETKENLIK VE ÇÖZÜNMÜŞ OKSIJEN

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | İletkenlik probunun 1413 µS/cm referans standardı ile sıcaklık kompanzasyonlu (ATC) kontrolü | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Çözünmüş oksijen (DO) probunun optik veya galvanik yöntemle havadaki %100 doymuşlukta kalibrasyonu | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ DEŞARJ VE GÜVENLIK LIMITLERI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kanalizasyona veya alıcı ortama deşarjda pH değerinin yasal 6.0 - 9.0 aralığında tutulması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| ÖLÇÜM TEKNİSYENİ / HİJYEN UZMANI | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: |