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	İlgili Standart / Yasal Dayanak:
	Su Kirliliği Kontrolü ve Endüstriyel Proses Standartları
	Ölçüm Yapılan Saha / Birim:
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	Cihaz Seri No & Kalibrasyon:
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	Ölçüm / Denetim Tarihi:
	07.09.2026



■ PH METRE ELEKTROT BAKIMI VE KALIBRASYONU
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Cam elektrodun pH 4.01, pH 7.00 ve pH 10.01 standart tampon çözeltilerle 3 noktalı kalibrasyonu
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Elektrot eğiminin (slope) %95 - %105 aralığında olduğunun doğrulanması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Elektrodun kuru bırakılmaması, daima 3M KCl koruma çözeltisi içinde muhafaza edilmesi
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ ELEKTRIKSEL İLETKENLIK VE ÇÖZÜNMÜŞ OKSIJEN
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	İletkenlik probunun 1413 µS/cm referans standardı ile sıcaklık kompanzasyonlu (ATC) kontrolü
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Çözünmüş oksijen (DO) probunun optik veya galvanik yöntemle havadaki %100 doymuşlukta kalibrasyonu
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ DEŞARJ VE GÜVENLIK LIMITLERI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Kanalizasyona veya alıcı ortama deşarjda pH değerinin yasal 6.0 - 9.0 aralığında tutulması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
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